## Sheet1
SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy
Non Conformity / Observation Report
Organization No. |  | Audit No. | Standard. |  |  | Audit Date : | 13 - 14 Jan 2022
PCS 01095 |  | 1 | (1) | Sertifikasi Product (Certification) |  | ATL / Auditor : | JBH, MF
……………………….........................……………………………….(signature)
Organization Rep. :
……………………….........................……………………………….(signature)
[8 empty] | 32437 | r6
No. | Category | Clause | Std | Auditor | Description | Deadline of Corrective Action | Root Cause Investigation* | Correction & Evidence* | Corrective Action & Evidence* | Audit Team Review
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
1 | Minor | 8.3 | 1 | MF | a) Belum ada Standar SNI IEC 60601-2-52:2014 sebagai dokumen eksternal organisasi. | 2022-03-13
[5 empty] | b) Standar Pemeriksaan (Trial) belum merujuk pada SNI IEC 60601-1:2014 & SNI IEC 60601-2-52:2014. | 2022-03-13
[5 empty] | c) Mekanisme kegiatan trial produk belum dipaparkan secara mendetail pada Prosedur Perancangan & Pengembangan (R&D P.1 Rev:3), keterkaitannya dengan Instruksi Kerjanya, termasuk definisi tahap pengembangan produk, contoh: PDI, PFI, PFC. | 2022-03-13
[5 empty] | d) Belum ada symbol kelas II pada tempat tidur pasien electromedic. | 2022-03-13
2 | Obs | 8.4.2 | 1 | MF | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB/ QA-QC/LIPP-NB/K-301004(1)) direkomendasikan termasuk informasi ketertelusuran, contoh: No. PO / No. Surat Jalan dsb. | 2022-03-13
3 | Minor | 8.5.1 | 1 | JBH | Belum dipastikan pengujian fungsi tempat tidur pasien meluncur lurus 10 meter sesuai standar inspeksi telah dilakukan. | 2022-03-13
4 | Minor | 8.4 | 1 | JBH | Tidak ditemukan bukti terdokumentasi proses penentuan pemasok(supplier) untuk produk motor actuator merek Timotion sesuai prosedur MSD.P.1 rev.1 (tim TPS3). | 2022-03-13
5 | Minor | 7.2 | 1 | JBH | Untuk TNA 2022 telah ditetapkan khususnya untuk tempat tidur pasien telah ditetapkan training CPKAB, namun belum terlihat TNA untuk standar SNI tempat tidur pasien (SNI IEC 60601 & SNI IEC 6060-2-52). | 2022-03-13
* to be completed by: auditee
Finding |  | Amount of Finding All Std.
NC Major |  | 0
NC Minor |  | 4
Observation |  | 1
Sedang** |  | 0
Buruk** |  | 0
Tidak Memenuhi*** |  | 0
** for PHPL Scheme only
*** for VLK Scheme only