## Sheet1
SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy
Non Conformity / Observation Report
Organization No. |  | Audit No. | Standard. |  |  | Audit Date : | 13 - 14 Jan 2022
PCS 01095 |  | 1 | (1) | Sertifikasi Product (Certification) |  | ATL / Auditor : | JBH, MF
……………………….........................……………………………….(signature)
Organization Rep. :
……………………….........................……………………………….(signature)
[8 empty] | 32437 | r6
No. | Category | Clause | Std | Auditor | Description | Deadline of Corrective Action | Root Cause Investigation* | Correction & Evidence* | Corrective Action & Evidence* | Audit Team Review
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
1 | Minor | 8.3 | 1 | MF | a) Belum ada Standar SNI IEC 60601-2-52:2014 sebagai dokumen eksternal organisasi. | 2022-03-13 | Sebelumnya belum ada kebutuhan, sehingga belum pernah memasukkan SNI IEC 60601-2-52:2014 sebagai dokumen eksternal | Pengadaan Dokumen Standar SNI IEC 60601-2-52:2014 sebagai referensi dalam dokumen eksternal | Dokumen Standar SNI IEC 60601-2-52:2014 (Lampiran 1)
[5 empty] | b) Standar Pemeriksaan (Trial) belum merujuk pada SNI IEC 60601-1:2014 & SNI IEC 60601-2-52:2014. | 2022-03-13 | sebelumnya pengujian mengacu pada kebutuhan atau permintaan customer serta standar yang sudah dimiliki | dilakukan pengujian yang mengacu pada standar SNI IEC 60601-2-52:2014, karena ada permintaan customer dan regulasi | Permintaan pengujian menggunakan standar SNI IEC 60601-2-52:2014 pada produk Optimus 3E (Lampiran 2)
[5 empty] | c) Mekanisme kegiatan trial produk belum dipaparkan secara mendetail pada Prosedur Perancangan & Pengembangan (R&D P.1 Rev:3), keterkaitannya dengan Instruksi Kerjanya, termasuk definisi tahap pengembangan produk, contoh: PDI, PFI, PFC. | 2022-03-13 | Penjelasan secara detail tentang definisi PDI, PFI dan PFC ada dalam Instruksi Kerja akan tetapi belum tercantum penjelasan terkait instruksi Kerja dalam prosedur induk | Revisi prosedur RnD.P.1. Perancangan dan Pengembangan dengan menambahkan pada point 4.2.3., 4.3.4., 4.4.5, 4.5.5. dan 4.8.5. terkait dengan instruksi kerja yang menjelaskan | Prosedur RnD P.!. Perancangan dan pengembangan yang sudah direvisi (Lampiran 3), serta Instruksi Kerja RnD P.1.IK.2. Masukan perancangan dan pengembangan point 3. definisi, terkait dengan penjelasan PDI, PFI dan PFC (Lampiran 4) juga Format isian (lampiran 5)
[5 empty] | d) Belum ada symbol kelas II pada tempat tidur pasien electromedic. | 2022-03-13 | kesalahan pemakaian Simbol yang tertera pada Label Sticker penanda pada Produk | Revisi / perubahan Desain Label Sticker untuk Proses Produksi berikutnya | Simbol lama dan revisi (Lampiran 6)
2 | Obs | 8.4.2 | 1 | MF | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed (LIPP-NB/ QA-QC/LIPP-NB/K-301004(1)) direkomendasikan termasuk informasi ketertelusuran, contoh: No. PO / No. Surat Jalan dsb. | 2022-03-13 | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed belum mencantumkan Tgl. SJ | Lembar Inspeksi dan Pengetesan Penerimaan Nursing Bed ditambahkan item Tgl. SJ | Cek saat pengisian LIPP Nursing Bed untuk Tgl. SJ diisi (lampiran 7)
3 | Minor | 8.5.1 | 1 | JBH | Belum dipastikan pengujian fungsi tempat tidur pasien meluncur lurus 10 meter sesuai standar inspeksi telah dilakukan. | 2022-03-13 | Area pengujian fungsi tempat tidur meluncur lurus 10 meter belum tersedia di Area Assembling | Penyediaan area pengujian fungsi tempat tidur meluncur lurus 10 meter di Area Assembling | Cek saat proses assembling tempat tidur pasien dilakukan uji fungsi meluncur 10 meter (Lampiran 8)
4 | Minor | 8.4 | 1 | JBH | Tidak ditemukan bukti terdokumentasi proses penentuan pemasok(supplier) untuk produk motor actuator merek Timotion sesuai prosedur MSD.P.1 rev.1 (tim TPS3). | 2022-03-13 | belum dibuat bukti tertulis PFI karena belum ada informasi terkait dengan data produk | dibuat bukti tertulis PFI setelah ada bukti berupa data spesifikasi dan harga | Spesifikasi rekomendasi penggantian motor actuator dari linax ke Timotion / PFI motor Bed (lampiran 9)
5 | Minor | 7.2 | 1 | JBH | Untuk TNA 2022 telah ditetapkan khususnya untuk tempat tidur pasien telah ditetapkan training CPKAB, namun belum terlihat TNA untuk standar SNI tempat tidur pasien (SNI IEC 60601 & SNI IEC 6060-2-52). | 2022-03-13 | TNA 2022 sudah dirumuskan dan ditetapkan dari bulan Desember 2021. Dan program baru Januari 2022 (Standar SNI Tempat tidur pasien) belum tercantum di TNA 2022. | Sudah dilakukan revisi untuk TNA 2022, yaitu SNI Tempat Tidur Pasien dan SNI Kursi. | TNA 2022 revisi dan perkiraan kebutuhan budget anggaran (lampiran 10)
* to be completed by: auditee
Finding |  | Amount of Finding All Std.
NC Major |  | 0
NC Minor |  | 4
Observation |  | 1
Sedang** |  | 0
Buruk** |  | 0
Tidak Memenuhi*** |  | 0
** for PHPL Scheme only
*** for VLK Scheme only