| PT.Chitose Internasional Tbk |  |  | LEMBAR INSPEKSI DAN PENGETESAN PRODUK JADI |  |  |  |  |  |  | No. | Dibuat oleh | Revisi | Disetujui oleh | Tgl. Efektif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quality Control (QC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Officer of QC | N | Asst.Mgr of QC | 22-01-2024 |  |
|  |  |  | No : CINT/QC/F-041/LIPPJ |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
| TYPE |  | : | CHITOSE HOSPITAL BED |  |  |  | KEPUTUSAN |  |  |  |  |  | CHITOSE |  |  |
| NAMA BED |  | : | CB 3300 PLUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QC | PRD |  |
| HARI,BULAN, TAHUN |  | : | ……………………………………… |  |  |  | OK | NG |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT. NO |  | : | ……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | KLASIFIKASI | ITEM INSPEKSI |  |  | STANDAR INSPEKSI |  |  |  |  |  | CARA INSPEKSI | PERSONIL | KEPUTUSAN | KET. |  |
| 1. | SECARA FISIK | 1. | Warna Cat |  | Pastikan warna cat sesuai dengan sample warna |  |  |  |  |  | *Sample warna |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 2. | Cat | Cat Bagian Luar | Pastikan fisik dari hasil cat tidak tergores, tidak tipis, |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | tidak terkelupas dan belang |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  | Cat Bagian Dalam | Apabila catnya tipis ,belang, perbaikannya boleh dengan |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | spray gun |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 3. | Welding | Welding | Pastikan hal-hal dibawah tidak ada percikan las, las tidak rata |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | rapih, cat meleleh, lecet dan las berlubang |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  | Las kurang baik | Bottom ABC Angle dan Sunoko, pastikan dilas pada |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | sudut 4x10 mm(las titik NG) |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 4. | Gram |  | 1) | Hasil pelubangan |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) | Penampang potongan |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | Pastikan tidak ada geram, dengan cara diraba dengan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | telapak tangan kemudian dilihat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *juga lihat bottom stopper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Bed secara keseluruhan |  | Pastikan tidak ada hal-hal seperti kotor,melengkung tidak wajar |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | kentob, dan karat |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
| 2. | ASSEMBLING | 1. | Pengelasan |  | 1) | Pastikan celah pada Holder dan Side Frame tidak |  |  |  |  | Mistar |  | OK * NG |  |  |
|  | PENGELASAN |  |  |  |  | melebihi 0,5 mm |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) | Pastikan renggang Sunoko dan Angle tidak melebihi 0,3 mm |  |  |  |  | Mistar |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | 3) | Pastikan renggang Cross Member dengan Side Frame |  |  |  |  | Mistar |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tidak melebihi 1,5 mm |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 2. | Assembling |  | 1) | Pastikan Bottom keseluruhan dengan Side Frame kiri-kanan |  |  |  |  | Mistar |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Antara 9-12 mm |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 3. | Pemasangan Bolt |  | 1) | Lower Frame~Hi Lo T.Tube 11.3 N.m |  |  |  |  | Torque Wrench |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  | yang harus dicek dengan |  | 2) | Hi Lo T.Tube~Cross Member 11.3 N.m |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  | Torque Wrench |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Screw, Bolt,Nut |  | Pastikan screw ,bolt, nut dan lainnya diketatkan (tidak terlewat) |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
| 3. | CASTER | 1. | Lock Caster |  | 1) | Pastikan Lock dapat berfungsi normal |  |  |  |  | Pakai kaki |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) | Pastikan pada waktu bed sedang di lock kemudian didorong |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tidak berputar,tidak mundur-maju atau kekiri-kekanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.) | Dijalankan/didorong |  | Pastikan bed dapat meluncur lurus dalam jarak 10 meter |  |  |  |  |  | Pakai tangan |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
| 4. | CARA KERJA | 1. | Motor |  | 1) | Rakit dengan sample motor dan pastikan bed dapat |  |  |  |  | Pakai tangan |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  | (gunakan sample motor) |  |  | dioperasikan dengan normal |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) | Pada saat motor dioperasikan,pastikan tidak ada tarikan |  |  |  |  | Pakai tangan |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  |  | motor yang mencurigakan |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 2. | Side Rail |  | (Gunakan jig) |  |  |  |  |  | Dilihat,diraba |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | Pastikan ketika side rail dipasang atau dilepas harus pas dan tidak goyang |  |  |  |  |  | Gunakan jig |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 3. | H/F Board |  | Pastikan lock pada H/F Board dapat berfungsi dengan mudah |  |  |  |  |  | Dilihat,diraba |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | dan pas |  |  |  |  |  | Gunakan jig |  | OK * NG |  |  |
| 5. | CARA | 1. | Secara keseluruhan |  | Pastikan tidak ada komponen yang salah pasang atau |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  | ASSEMBLING |  |  |  | lupa tidak terpasang |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  | 2. | Pemasangan label |  | Pastikan label tidak miring,tidak terbalik,tidak bergelembung |  |  |  |  |  | Dilihat |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | *Lot Number |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | *SNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *AKD Kemenkes RI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Chitose Label |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Safety Caution Label |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Label made in Indonesia (Bila untuk Export) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Label peringatan kecelakaan/luka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Caution Label |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | UKURAN | 1. | Tinggi |  | Mengukur tinggi dan rendah bed dari plate inpeksi sampai Bottom |  |  |  |  |  | Mistar |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | Terendah 390 mm, tertinggi 750 mm ± 10 mm |  |  |  |  |  |  |  | OK * NG |  |  |
|  |  |  |  |  | *Diperiksa dari 4 sudut bed |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |