## KAR
KARAKTERISTIK & SPESIFIKASI KINERJA
Type : CB-3300D
No. | Karakteristik | Spesifikasi Kinerja | Analisa Resiko Alat | Spesifikasi Kemasan
1 | Bed ini bisa disebut electric bed atau disebut juga motor bed, disebut electric bed karena bed ini membutuhkan daya listrik dan disebut motor bed karena semua penggerak operating system-nya menggunakan motor actuator | Setelah power listrik masuk, maka power AC akan dirubah menjadi DC oleh control box untuk memberikan power kepada motor actuator dan remote control untuk mengendalikan semua penggerak motor actuator | Semua kabel harus aman dari faktor kejepit atau terkelupas karena apabila terjadi, akan mengakibatkan kebocoran listrik yang berdampak kepada keamanan dan keselamatan pengguna | CB/F K200/M150x3/K200 975 x 2350 x 170
2 | Penggerak operating system terdiri dari satu buah control box, satu buah remote control dan tiga buah motor actuator bagian foot menggunakan actuator dengan stroke 100 mm, Hi-Lo menggunakan stroke 200 mm dan bed menggunakan stroke 200 mm | Sudut untuk kemiringan bagian foot dengan stroke 100 mm menghasilkan sudut 36˚, ketinggian untuk bagian Hi-Lo dengan stroke 200 mm sebesar 340 mm dari awal ketinggian sebesar 327 mm, dan sudut untuk kemiringan bagian back raise dengan stroke 200 mm menghasilkan sudut 80˚ | Bed digunakan untuk satu orang, jika lebih dari satu orang maka motornya cepat rusak. Apabila bottom lutut dan bottom punggung diduduki pada posisi miring itu akan merusak bottom dan motor
3 | Bed ini menggunakan roda dengan sistem penguncian (double lock caster) dimana dua caster free lock dan dua caster double lock, pemasangan caster yang memiliki lock diletakan secara diagonal | Proses penguncian dan pelepasan kuncinyanya dilakukan dengan cara ditekan atau diinjak oleh kaki di bagian caster untuk penguncian, sedangkan pelepasan atau release pijakannya diangkat oleh ujung kaki | Masih terjadi pergerakan apabila terkena tabrakan pada saat kondisi lock akan mengakibatkan posisi bed berubah

## Latih
Materi Pelatihan Perawatan Bed Tipe CB-3300D
Tabel 1 Metoda dan urutan kerja Penggantian Motor Actuator (kasus Hi-Lo)
No | Urutan Proses | Metoda/Cara Kerja
Proses Pelepasan Motor
1 | Pastikan Bed plug powernya tersambung | Periksa apakah bed dalam keadaan tersambung dengan listrik (Stop Kontak)
2 | Turunkan bed sampai level terendah | Tekan remote control bagian tengan pada posisi turun, maka bed akan turun
3 | Buka Center Bottom dari main frame | Lepaskan 4 bolt + nut dengan menggunakan obeng H4 dan pasring 10, kalau sudah terlepas simpan Center Bottom ditempat yang aman
4 | Naikkan Thigh Panel sampai full | Tekan remote control bagian atas pada posisi naik, maka thigh panel akan naik.
5 | Lepaskan Plug dari stop kontak | Cabut Plug dari stop kontak
6 | Periksa apakah motor dalam keadaan longgar. | Goyangkan pelan-pelan, apakah motor cukup longgar (untuk kemudahan pelepasan dari pin)
7 | Lepaskan Motor yang mau diganti | 1. Pada bagian ujung motor dan Hi-Lo Torque Tube,Tarik Snap pin dan Pin dengan menggunakan tang lancip. (cabut pin pelan-pelan sambil tangan kiri dibawah untuk menjaga collar jatuh).
2. Pada bagian ujung satunya lagi. Tarik Snap pin dan Pin dengan menggunakan tang lancip. (cabut pin pelan-pelan sambil tangan kiri dibawah untuk menjaga collar jatuh).
3. Cabut kabel Plug motor dari Control Box
4. Motor sudah terlepas tetapi kabelnya belum masih terikat kabel tie.
Proses Pemasangan Motor Baru
1 | Pasang kabel Plug motor ke Control Box | Colokkan Plug motor ke Control Box
2 | Pasang Plug Power ke Stop Kontak | Colokkan Plug Power ke Stop Kontak
3 | Pasang Motor pada bagian mainframe (posisi sama dengan motor sebelumnya) | Pasang ujung bagian motor yang ke main frame dengan memasukkan Pin, colar dan pasang sanp pin
4 | Pasang ujung motor satunya lagi ke Hi-Lo Torque Tube | 1. Tekan Remote Control bagian tengah arah naik sehingga ujung motor bergerak maju kemudian sejajarkan dengan lubang BRKT di Hi-Lo.
2. Setelah sejajar pasang Pin, Collar dan Snap pin.
3. Dengan menekan remote control sekali lagi pastikan bisa operasi naik turun.
5 | Lepaskan Plug dari Stop kontak | Cabut dari Stop Kontak
6 | Kabel plug motor mulai dirapihkan, disusun dengan kabel plug motor yang masih aktif. | Diikat kendur dengan kabel Tie (kabel plug motor lama belum dilepas), setelah semua diikat proses berikutnya
7 | Lepaskan kabel Plug motor yang sudah diganti. | Kabel Tie yang lama dipotong dengan tang potong, sehingga kabel plug motor yang diganti terlepas.
8 | Rapihkan dan susun kabel | Atur jalur kabel kemudian kencangkan kabel Tie satu persatu.
9 | Pasang Center Bottom | Pasang Center Bottom, 4 bolt dengan nutnya dan dikencangkan menggunakan obeng dan pasring 10.
10 | Pasang kembali plug power bed ke stop kontak dan pastikan bed bisa dioperasikan secara norma | Colokkan Power Plug ke stiopkonatak, kemudain tekan remote control bagian tengah untuk mencoba menaikkan dan menurunkan.
Tabel 2 Metoda dan urutan kerja Penggantian Caster
No | Urutan Proses | Metoda/Cara Kerja
1 | Siapkan semua yang berhubungan dengan pekerjaan penggantian | Naikkan bed dengan memutar crank handle searah jarum jam sampai ada cukup ruang (antara lantai dan caster), kemudian pasang dudukan pengganjal
2 | Lepaskan Caster | Kendurkan Nut (mur) dengan kunci pas 21 mm dan lepaskan caster
3 | Pasang Caster | Ulir caster dimasukkan ke (ulir) foot pipe setelah keras baru dikencangkan menggunakan kunci pas
4 | Pastikan pemasangan sudah benar | Pastikan Spring Washer dia. 16 datar, tidak ada celah
5 | Keluarkan dudukan pengganjal | Putar crank handle searah jarum jam setelah ada ruang maka dudukan pengganjal ditarik keluar.
6 | Pastikan fungsi operasinya | Pastikan rotasi maju dan mundur secara mendatar tanpa ada kelainan. Pastikan tidak ada kelainan pada fungsi lock.
Control Box
Remote Control
Actuator
Caster Double Lock
Actuator Cable
Actuator Cable
Control Box Cable

## Acc
Daftar Accessories Bed Chitose
No | Bed Type | H & F Board |  |  | Matress | [9 empty] | Side Rail |  |  |  | Irrigator Bar | Table |  |  | Bed Side Cabinet
|  | ST | DX | ST-W | MT-001S | MT-003S | MT-004S | MT-005S | MT-006S | MT-001W | MT-003W | MT-004W | MT-005W | MT-006W | CSR-001 | CSR-002 | CSR-003 | FSR-001 | HR-001 | TB-001 | TB-001W | TB-002 | CBC-002 (Low) | CBC-003 (High)
1 | CB-135D | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
2 | CB-0733T |  | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
3 | CB-3003D | ü |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
4 | CB-3011D | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
5 | CB-3012D | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
6 | CB-3012D4 | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
7 | CB-3300D | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
8 | CB-3300T | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü
9 | CB-7003D |  |  | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü
10 | CB-7011D |  |  | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü
11 | CB-7012D |  |  | ü | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü