## Sheet1
TEMUAN HASIL AUDIT CPAKB PENGGANTIAN PJT
( foto before dan after )
BAGIAN QC
TGL. 21-22 NOVEMBER 2023
No. | Temuan Audit | CAPA | Before | After
1 | Belum ada pelabelan produk jadi yang menjelaskan produk released atau QC pass di produk jadi tersebut tetapi pada prosedur status inspeksi dan test terdapat proses untuk pelabelan stiker passed QC | Akan dilakukan pelabelan produk jadi yang memperlihatkan QC pass tersebut
2 | Pada Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji belum ada penetapan untuk penjadwalan kembali kalibrasi alat-alat tsb | Akan dilakukan revisi pada Prosedur Pengendalian Alat Inspeksi, Ukur dan Uji dengan menetapkan frekuensi pelaksanaan kalibrasi tersebut
2 | Pada Prosedur Pengetesan BB, Komponen, Prototype dan Produk Jadi belum mencantumkan standar IEC 60601 sedangkan pada prosedur hanya melakukan standar JIS T9205:2009 | Akan dilakukan revisi pada Prosedur Pengetesan BB, Komponen Prototype dan Produk Jadi dengan menambahkan standar IEC 60601